**手術床規格**

|  |
| --- |
| 1. 床面高度由電動油壓控制可上升下降高度 650-1100mm。
 |
| 1. **手術床體載重需 ≧490kg，床板安全載重≧275kg。**
 |
| 1. 手術床面本體尺寸（含頭版與腳板，寬度含側軌）2100\*590 mm。
 |
| 1. 手術床為**模組化設計**，最多可達6片式(含)以上，以利**各科使用升級**及可增加病人擺位選擇性。
 |
| 1. 可升級電動自走功能。
 |
| 1. **手術床板可前後滑動，並且電動控制，床板滑動範圍總共約410 mm。**
 |
| 1. **床板垂直面可透X光。**
 |
| 1. 採用防褥瘡減壓VEF床墊，有效防止褥瘡發生 ≧80 mm。
 |
| 1. 手術床面前後傾斜角度 ≧35°/-35°。
2. 手術床面左右傾斜最大角度 ≧25°/-25°。
 |
| 1. 床體背板傾斜角度 ≧80°/-45°。
 |
| 1. 床體腳板可分左右腿個別或同時操控，傾斜角度 ≧70°/-105°。
2. 單鍵Flex/Reflex 角度 ≧135°/100°。
 |
| 1. **床體可安裝全碳纖維床板，透視長度達1200 mm(選配)。**
 |
| 1. 手術床電源需求100-240 V AC。
 |
| 1. **手術床具有緊急備用遙控器功能**
 |
| 1. 可增配無線遙控器，遙控器需具有單鍵歸零功能。
2. 電池容量於待機狀態下運作效力至少可達一週(含)以上。
 |
|  |