**多段可調式色溫LED手術無影燈(雙燈雙臂懸吊式)規格書**

1. 需為發光二極體燈源（LED）。
2. 手術燈燈體直徑：主燈需≧55cm ± 3%，副燈需≧47cm ±3%。
3. 成色方式：為光導晶柱體內部混合光色，以直接於外部呈現勻質白光。
4. 照明亮度：主燈需≧140,000Lux ± 3%，副燈需≧115,000Lux ± 3%。
5. 發光體數量：主燈需≧110顆LEDs，副燈需≧80顆LEDs。
6. 可調聚焦範圍：主燈需18-27cm，副燈需18-27cm。
7. 色溫調整：需可達五段(含以上)色溫調整之功能。
8. 控制面板：需具有燈頭及無線牆面控制面板之2種控制方式
9. 主燈及副燈之演色性指數(CRI)平均值須達≧96。
10. 主燈及副燈之R9指數平均值須達≧96。
11. 最大照明深度( L1 + L2 )：主燈需≧1150mm(20%)、500mm(60%)。
 副燈需≧1200mm(20%)、550mm(60%)。
12. 燈頭下增加溫度範圍：需≦0.5℃。
13. 單位輻射力：主燈需≦450W/m²，副燈需≦370W/m²。
14. 燈盤上具有定位雷射功能。
15. 可單顆LED燈泡更換即可，無需更換整個LED模組。燈泡平均使用壽命需達≧50,000小時以上。
16. 需具有Endo模式