一、手術床規格：

1. 床台尺寸：寬600 mm (±50mm) (不含軌道) ×長 2274mm (±100mm) (含頭板)

2. 昇降範圍：598 ~ 1148mm

3. 前後傾斜：頭低腳高 傾斜≧ 35°，頭高腳低傾斜 ≧ 35°

4. 左右傾斜： ≧ 25°

5. 背板屈折角度：≧ ＋ 90° / ≧ －90°

6. 頭板手動角度：≧ ＋45° / ≧－30°

7. 電動腳板：≧ ＋90° / ≧ －105°

8. 水平滑行: 頭方向≧200mm /腳方向≧200mm，滑行範圍達≧ 400 mm或更大

9. 載重量：≧ 454㎏ (病人體重250kg)

10.電壓：100 V-240V (50/60Hz)

二、手術床特性：

1.多功能手術床，可進行X光線透視攝影、耳鼻喉科、腹部、肩頸、腰部、腹腔鏡、泌尿科、

腰椎、減重等手術。

2.在基座上具備緊急控制面板，並有防止誤觸功能。

3.手術檯前後傾斜，同時左右傾時無角度限制。

4.手控制器: 有兩組記憶功能; 自動水平復歸功能; 遙控器操作時有亮燈指示; 具有分別調整

左右腿上下升降按鍵。

5.內藏蓄電池充電器，斷電時可自動轉換為電池電力，操作時不斷電。

6.四個萬向輪和一個第五輔助輪，四點煞車系統，煞車時可自動平衡床面。

三、單張手術床附件如下，共需2張：

1.手術床本體 x 1台

2.床墊 x 1組

3.有線遙控器 x 1個

4.手臂板(手架)x 2個

5.麻醉布簾架 x 1個

6.側臥手架 x 1個

7.側臥腰架 x 1組3個

8.萬向固定器x 4個

9. ALLEN手術腳架 x 1組2個(承載腳重227kg)

10.腿架用固定器 x 2個

11.腿架用配件台車 x 1台

12.頭部支撐墊(甜甜圈,中空圓形頭抗壓墊)x 1個

13.側臥支撐墊(腋下抗壓墊) x 1個

14.中型手術台身體抗壓墊\*1(頭到臀部的，約100\*50cm)

15.手臂抗壓墊\*2

16.足跟抗壓墊\*2

17.胸部約束帶\*2

18. 2片式腿板\*1個

四、手術床特殊配件：

1. 骨科床用骨科架(骨科牽引架) x 1個

2. 肩部手術架(海灘椅)\*1個

3. 全透視手板\*2個(2手)

4. 全透視版120cm\*1個